一 目的：

Objective:

規範調試作業內容,確保調試人員的正確操作,提昇技術員的專業技能。

二 範圍：

Scope:

適應本公司制工部相關技術人員

三 權責：

Responsibility:

3.1.制工部對相關技術文件的補充及修正,並負責設備的維護與維修。

四 定義：

Glossary:

Glossary:

無

五 作業內容：

Content of Operation:

5.1 網絡分析儀面板說明:( MS2711D 如圖一 )

4               10      5  6  7        8

9             3

1                                                          11

2

1.POWER SWITCH               電源開關

2.SOURCE                     信號源輸出端子

3.PROBE POWER                探測器電源

4.FLOPPY DISK DRIVE          軟碟機

5.ACTIVE CHANNEL BLOCK       量測通道的設定區

6.RESPONSE BLOCK             量測條件資料分析設定區

7.STIMULUS BLOCK             信號源的頻率

8.ENTRY BLOCK                數值/標志設定區

9.INSTRUMENTS STATE          信號源的頻率

10.SOFT KEY                   軟件功能鍵

11.HP-IB STATUS               電腦控制設定區

5.2 機器類型:8753ES

5.3 基本要求:

5.3.1: 電壓:220v

5.3.2: 適用產品:本公司日前生產的所有常見RF產品均可使用

  - 常見測試檔案的基本設定:

5.4.1:開啟電源出現如下圖形:

5.4.2:進行面板劃分:按DISPLAY鍵,然後在軟鍵盤區依次按Dualiquad Setup    選擇DUAL CHAN為ON,AUX CHAN為OFF    選擇SPLIT DISP為4X     按CHANNEL POSITION    選擇4X

[1] [3]

[2] [4]

里面的                在通道區按CHAN4     得到以下左圖

5.4.3:進行各參數設定:按MEAS鍵     通過選取通道鍵把CH1,CH2,CH4設定為S11,    按FORMAT鍵    通過選取通道鍵依次把CH1,CH2,CH4設定為LOG MAG,SMITH CHART,SWR,     按SCALE RET鍵     選CH1,設定SCALE/DIV為5db/REF(先按數字5,再按X1鍵),REFERENCE POSITION為5DIV(先按數字5,再按X1鍵), REFERENCE VALUE為-10db(先按數字5,再按X1鍵),

選CH4,設定SCALE/DIV為100M/REF, REFERENCE POSITION為5DIV, REFERENCE VALUE為1.92 (先按數字1.92,再按X1鍵),至後此得到如下右圖: